## Заявка на 2022 год
Количество (объем) закупаемых лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на 2022 год
ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница"
№ лота | Наименованиие | Полная характеристика (техническое описание) | Ед.изм. | Цена | Количество | СУММА | Условие поставки | Место поставки | Место условие поставки | Срок поставки
1 | Широкая пластина | Количество отверстий 6, длина 134 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 6 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 6 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 52500 | 8 | 420000 | аванс 0 % | ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница" | до склада заказчика | 30 дней с момента подписание договора
2 | Широкая пластина LCP | Количество отверстий 8 , длина 174 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 8 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагментавсе отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 52500 | 12 | 630000
3 | Узкая пластина LCP | Количество отверстий 6, длина 134 мм Узкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 6 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 6 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 40000 | 10 | 400000
4 | Узкая пластина LCP | Количество отверстий 8 , длина 174 мм Узкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 8 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагментавсе отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 40000 | 10 | 400000
5 | Реконструкционная компрессионная пластина | Количество отверстий 6, длина 72 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 6 овальныхблокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 45200 | 10 | 452000
6 | Реконструкционная компрессионная пластина | Количество отверстий 8, длина 96 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 48000 | 10 | 480000
7 | Дистальная бедренная пластина LCPL,R | Количество отверстий 8, длина 220 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. . Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 67000 | 6 | 402000
8 | Дистальная бедренная пластина LCPL,R | Количество отверстий 11, длина 280 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 11 овальныхблокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 67000 | 2 | 134000
9 | Большеберцовая пластина проксимальная латеральная LCPL,R | Количество отверстий 8, длина 206 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 66000 | 4 | 264000
10 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCPL,R | Количество отверстий 8, длина 174 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 65700 | 12 | 788400
11 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCPL,R | Количество отверстий 10, длина 202 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 10 овальныхблокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя., | шт | 65700 | 8 | 525600
12 | Ключичная пластина конструкционная LCPL,R | Количество отверстий 7, длина 108 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 7 овальныхблокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 45200 | 20 | 904000
13 | Компрессионная ключичная пластина с крючкомL,R | Количество отверстий 6, длина 84 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 6 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 40000 | 4 | 160000
14 | Пластина Клеверный лист LCP | Количество отверстий 7, длина 144 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 7 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 48000 | 10 | 480000
15 | Плечевая пластина дистальная медиальная LCP | Количество отверстий 9, длина 139 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 9 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 48000 | 4 | 192000
16 | Пластина для локтевого отростка LCPL,R | Количество отверстий 6, длина 138 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 6 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 50000 | 6 | 300000
17 | Плечевая пластина дистальная латеральная LCP (II)L,R | Количество отверстий 6, длина 113мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 6 овальныхблокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 48000 | 4 | 192000
18 | Проксимальная компрессионная бедренная пластинаL,R | Количество отверстий 9, длина 234 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 9 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя., | шт | 89500 | 6 | 537000
19 | Дистальная латеральная малоберцовая пластина LCP (II)L,R | Количество отверстий 7, длина 125 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 7 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя., | шт | 75300 | 10 | 753000
20 | Проксимальная плечевая пластина LCP , длинная | Количество отверстий 7, длина 178 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 7 овальныхблокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. отверстий, все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 58400 | 5 | 292000
21 | Верхняя ключичная пластина LCP (II)L,R | Количество отверстий 7, длина 110 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 7 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 57000 | 20 | 1140000
22 | Ключичная пластина с расширением LCPL,R | Количество отверстий 6, длина 110 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 6 овальныхблокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 57000 | 20 | 1140000
23 | Пластина реконструкционная компрессионная 3,5 (III) | Количество отверстий 8, длина 113 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 66700 | 10 | 667000
24 | Дистальная медиальная плечевая пластина (I) | Количество отверстий 12, длина 144 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 12 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента., все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 35000 | 5 | 175000
25 | Дистальная латеральная плечевая пластина (I)L,R | Количество отверстий 8, длина 95 мм Широкая пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. терилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Проксимальная часть пластины должна быть иметь прямоугольное расширение, которая полностью соответствует анатомической кривизне проксимального отдела плечевой кости. Пластина должна иметь не менее 12 отверстий в проксимальной части для спиц. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В проксимальной и диафизарной части пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов для обеспечения стабильной фиксации проксимального фрагмента. все отверстия должны быть овальными, позволяющими проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарнойкомплектрессии при эксцентричном положении винта. Расстояние между центрами отверстий не менее 14,0 мм.. Пластина должна иметь индивидуальную упаковкаовкаовку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 30000 | 4 | 120000
26 | Винт канюлированный 6,5мм, короткая резьба | 6,5мм, 80 мм. 6,5мм, 100 мм. Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 80-100 мм, с короткой резьбой. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания, винт канюлированный по всей длине. | шт | 9700 | 10 | 97000
27 | Винт компрессионный 3,5мм | 3,5мм, 30 мм, 3,5мм, 40 мм, 3,5мм, 50 мм Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 30, 40, 50 мм, с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания, | шт | 4200 | 150 | 630000
28 | Винт компрессионный (блокирующий) 3,5мм | 3,5мм, 60 мм, мм Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм, с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания, | шт | 6900 | 50 | 345000
29 | Кортикальный винт 3,5мм | 3,5мм, 50 мм, мм Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм, с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания, | шт | 2100 | 500 | 1050000
30 | Кортикальный винт 4,5мм | 4,5мм, 58 мм, мм Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 4,5 мм, длиной 58 мм, с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания, | шт | 2100 | 400 | 840000
31 | Проксимальный Y-штифт | 1\Проксимальные бедренные Ɣ-штифты. (170mm – 420mm) - проксимальные бедренные Ɣ-штифты Ø9,5мм. (170mm – 420mm) - проксимальные бедренные Ɣ-штифты Ø10,0мм. (170mm – 420mm) - проксимальные бедренные Ɣ-штифты Ø11,0мм. (170mm – 420mm) - проксимальные бедренные Ɣ-штифты Ø12,0мм. Назначение: Для остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости. Описание: Проксимальный бедренный штифт изготавливается из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметры штифтов Ø9.5; 10; 11 и 12мм. Длина штифтов 170; 200; 220 и 420мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифты универсальные для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие Ø5мм для статического блокирования и паз Ø5×10мм для статического (при косом блокировании) или динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь 4-е продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения "поршневого" эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр Ø17мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположены два отверстия. Одно отверстие Ø11мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта или блокируемого 4-х лопастного спирального клинка. Для обеспечения более физиологичного распределения вертикальной нагрузки по оси бедра отверстие Ø11мм с латеральной стороны имеет внутреннюю выборку специальной формы. Второе отверстие Ø6,5мм для возможного введения деротационного винта. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3×2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки и для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. | шт | 80000 | 15 | 1200000
32 | Винт шеечный | Описание: Блокируемый шеечный винт изготавливается из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Наружный диаметр клинка Ø10.5 мм, внутреннее сквозное отверстие диаметром Ø2,9мм. Полная длина от 75 до 120мм с шагом 5мм. Специальный профиль клинка должен обеспечивать максимальную ротационную стабильность, а при введении должен создавать импакцию губчатой кости и ее уплотнение. Длина клинка 27мм. Конец спирального клинка должен иметь специальную коническую форму. Для соединения с отверткой в торце винта должно быть отверстие М6 и 4-е паза размером 3×2,5мм, которые в свою очередь должны быть сориентированы с 4-мя продольными пазами на теле винта для его блокирования в штифте. Винт шеечный Ø10.5 мм должны иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку диаметра, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. | шт | 30000 | 30 | 900000
33 | Винт-заглушка, канюлированная | Описание: Винт-заглушка для бедренных штифтов изготавливается из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Винты должны быть канюлированные с диаметром внутреннего отверстия Ø3,5мм. Диаметр резьбы винта М12. Диаметр надштифтовойчасти составляет Ø16мм. Выпускаются четырех типоразмеров с удлинением 1; 5; 10 и 15мм. Для облегчения введения винта в штифт, на конце винта имеется гладкая цилиндрическая часть диаметром Ø8мм, соответствующая внутреннему диаметру М12 в штифте. На проксимальной части винта должен быть наружный шестигранник с размером S=11мм, и внутреннее отверстие с шестигранником S=3,5мм. Винт-заглушка должен иметь цветовую кодировку зеленого цвета, маркировку удлинения, индивидуальную маркировку и упаковку. | шт | 5000 | 30 | 150000
34 | Винт для блокировки | винт для блокировки изготавливается из титанового сплава Ti6Al4V- ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр винта должен быть 4.5 мм и длинной от 35 ммдо 80 мм. | шт | 5000 | 30 | 150000
35 | Аденотомы | (комплект из 3 шт.) | шт | 40600 | 5 | 203000
36 | Воронка ушная | никелированная № 1 | шт | 4200 | 5 | 21000
37 | Воронка ушная | никелированная № 2 | шт | 4200 | 7 | 29400
38 | Воронка ушная | никелированная № 3 | шт | 4200 | 7 | 29400
39 | Воронка ушная | никелированная № 4 | шт | 4200 | 10 | 42000
40 | Зажим кровоостанавливающий | зубчатый прямой № 1 | шт | 8400 | 3 | 25200
41 | Зажим кровоостанавливающий | зубчатый прямой № 2 | шт | 8960 | 3 | 26880
42 | Зеркало гортанное | d=15 мм с ручкой | шт | 8960 | 3 | 26880
43 | Зеркало гортанное | d=22 мм с ручкой | шт | 8960 | 3 | 26880
44 | Зеркало носовое | с длиной губок 40 мм | шт | 12600 | 10 | 126000
45 | Зеркало носоглоточное | d=8 мм с ручкой | шт | 8960 | 10 | 89600
46 | Зонд носовой пуговчатый | Воячека | шт | 8960 | 3 | 26880
47 | Зонд с навивкой | d=2 мм | шт | 8960 | 3 | 26880
48 | Зонд ушной пуговчатый | Воячека | шт | 8960 | 4 | 35840
49 | Игла Куликовского | для прокола гайморовой полости | шт | 12600 | 5 | 63000
50 | Катетер ушной | металлический № 2 | шт | 12600 | 3 | 37800
51 | Катетер ушной | металлический № 3 | шт | 12600 | 3 | 37800
52 | Конхотом | со щелевидным отверстием № 2 | шт | 10800 | 3 | 32400
53 | Крючок | для оттягивания крыльев носа | шт | 50400 | 4 | 201600
54 | Крючок | для удаления инородных тел из носа | шт | 8400 | 5 | 42000
55 | Крючок | для удаления инородных тел из уха | шт | 8400 | 5 | 42000
56 | Крючок | трахеотомический острый | шт | 30800 | 3 | 92400
57 | Крючок | хирургический трехзубый острый № 2 | шт | 100800 | 3 | 302400
58 | Ложка | ушная острая большая | шт | 63000 | 3 | 189000
59 | Ложка | ушная острая малая | шт | 63000 | 3 | 189000
60 | Молоток | хирургический деревянный | шт | 25200 | 3 | 75600
61 | Нож-игла | парацентезный штыкообразный Нк 175х4 | шт | 25200 | 3 | 75600
62 | Ножницы | для резекции носовых раковин горизонтально изогнутые, 160 мм | шт | 12600 | 3 | 37800
63 | Ножницы | тупоконечные прямые 140 мм | шт | 5600 | 3 | 16800
64 | Петля | полипная носовая (комплект) | шт | 56000 | 3 | 168000
65 | Петля | полипная ушная (комплект) | шт | 56000 | 3 | 168000
66 | Проволока | для петель полипных носовых (в мотках) | шт | 12600 | 3 | 37800
67 | Проволока | для петель полипных ушных (в мотках) | шт | 12600 | 3 | 37800
68 | Расширитель | трахеотомический | шт | 20160 | 3 | 60480
69 | Тонзиллэктом | (комплект) | шт | 224000 | 3 | 672000
70 | Трубки | трахеотомические (комплект из 6 шт.) | шт | 75600 | 3 | 226800
71 | Шпатель | для языка железный | шт | 2520 | 20 | 50400
72 | Шприц | для внутригортанных вливаний и промывания миндалин емкостью 2 или 5 мл (комплект) | шт | 37800 | 3 | 113400
73 | Щипцы | гортанные для извлечения инородных тел | шт | 25200 | 3 | 75600
74 | Щипцы | для операций на носовой перегородке | шт | 75600 | 3 | 226800
75 | Щипцы | для тампонирования горла и глотки большие | шт | 75600 | 3 | 226800
76 | Щипцы | тампонные носовые | шт | 75600 | 3 | 226800
77 | Элеватор | для миндалин | шт | 39200 | 3 | 117600
78 | Элеватор | односторонний для отделения надхрящницы и надкостницы носовой перегородки | шт | 39200 | 3 | 117600
79 | Пинцет ушной штыковидный | ПАИ 140х1,5 | шт | 6000 | 3 | 18000
80 | Баллон Политцера | Баллон для проувания ушей | шт | 45000 | 3 | 135000
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 22159920
|  | Руководитель | Идрисов К.С.
|  | Зам. руководитель по леч проф работе | Ирсалиев Н.Р.
|  | Зам. руководитель по полик. помощи | Куралбаев Т.Ж.
|  | Главный бухгалтер | Усманов У.К.
|  | Главный экономист | Кулахметов М.М.
|  | Провизор | Галиев А.Э.
|  | Зав аптеки | Ширмамедова С.Х.
|  | Зав отделение травматологии | Ирсалиев Ш.Н.