## Заявка на 2020 год
Закуп медицинской техники для ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница" по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2021 год
№ лота | Наименование оборудования | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Количество | Цена | СУММА | Условие поставки | Место поставки | Место условие поставки | Срок поставки
1 | Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных | Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных, использующий верхнюю часть уха пациента (ладьевидную ямку) как участок измерения. Метод измерения основан на измерении трансмиссии света. Цвет кожи: все цвета кожи Диапазон измерения: 0 -20 мг/дл, 0-340 мкмоль/л Корреляция: r=0.90 Воспроизводимость результатов: ±0.7 мг/дл или ±12 мкмоль/л Точность: ±1.5 мг/дл, ±26 мкмоль/л за % 66 времени или 1 стандартное отклонение Прибор: Размеры: 57мм х 150мм х 23мм Вес (включая аккумуляторную батарею): 160 г (5.64 унции) Устройство для считывания штрих-кодов (2D): есть Дисплей: цветной сенсорный экран. Клавиатура: сенсорная Язык интерфейса: русифицирован Память: 40 тестов Распечатка результатов: через внешний принтер, подключенный к компьютеру. Аккумуляторная батарея: Тип: литиево-ионная аккумуляторная батарея Напряжение: 3.7В Емкость: 1050 мА•ч Количество измерений на полностью заряженной батарее: 100 тестов (минимум). Ожидаемый срок службы батарей: 1 год (минимум) Время подзарядки (максимальное): 4 часа Зарядный стенд: Размеры: 80мм х 80мм х 67мм Вес: 100 г. Источник света: Тип: Светодиоды зеленого и синего света Срок службы: ˃ 200 000 измерений Напряжение источника питания: На входе: 100-240В переменного тока, 50-60 Гц, 150 мА На выходе: 5.5В, 1100 мА Соединение: Соединение с ПК: Разъем USB Соединение с МИС (HIS): Протокол HL7 через ПК (специальная программа) Условия хранения и эксплуатации: Рабочая температура: от 0оС до +40оС Относительная влажность: от 30 % до 85%, без конденсации влаги Температура хранения: от -10оС до +65оС Стартовая комплектация:портативный прибор 1 шт., зарядный стенд1 шт.,источникэлектропитания с четырьмя адаптерами 1 шт., насадка для проверки калибровки 3 шт., CDдиск с программным обеспечением, соединительный кабель с разъемом USB. Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание медицинской техники осуществляется: - сервисными службами производителя медицинской техники; - сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания согласно (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан») | штука | 1 | 4000000 | 4000000 | аванс 0 % | ГКП на ПХВ "Сайрамскаяцентральная районная больница" | до склада заказчика | 60 дней с момента подписание договора
2 | Хирургическое силовое оборудование комплект | 1) Консоль - Имеет прямоугольную форму высотой 15 см, шириной 28 см, белого цвета с ЖК, цветным монитором. Слева от консоли имеется крепление для устройства подачи жидкости(помпа). Консоль имеет управление посредством установленных кнопок и при помощи ножной педали. В комплекте с ножной педалью. Длина кабеля 3,5 м, IPX8, водонепроницаемый, бесступенчатая регулировка скорости и функции переключатель – 1шт. 2) Микромотор - Максимальная мощность не менее150 Вт; автоматическое ветровое охлаждение, при котором температура поднимается не выше 15 ° C; коэффициент падения нагрузки составляет менее 5%; рабочий звук составляет менее 60 дБ, его можно дезинфицировать при высокой температуре и давлении. (Приборная коробка в комплекте), цилиндрической формы, область насадки сужена для удобства применения наконечника перфоратора – 1 шт. | комплект | 1 | 4800000 | 4800000 | аванс 0 % | ГКП на ПХВ "Сайрамскаяцентральная районная больница" | до склада заказчика | 60 дней с момента подписание договора
3 | Комплектующие к Хирургическому силовому оборудованию | 1) Сверло - Диаметр от 9 до 12 мм, является комплектующим к основной консоли хирургического силового оборудования, предназначен для формирования отверстия на костях черепа во время краниотомии и других операциях на костях черепа Насаживается на наконечник перфоратора, цилиндрической формы. В комплекте с насосом, обеспечивающим охлаждение сверла при использовании во время операций. В центре имеет шарик-фиксатор для предотвращения смещений отельных деталей сверла – 2 шт. 2) Наконечник перфоратора - Является комплектующим к Хирургическому силовому оборудованию, предназначен для фиксации сверла. Имеет рукоятку формы пистолета, с выемками для более плотной фиксации и предотвращения скольжения руки во время операций на костях черепа. Максимальный наружный диаметр φ30мм, длина 132 мм, вес: 0,488 кг, Максимальная скорость: 1500 оборотов/ мин. – 1 шт. 3) Интрадьюсер - Является комплектующим к хирургическому силовому оборудованию. Предназначен для фиксации лезвия краниального, фиксируется к наконечнику краниотома, предотвращает ранения костей черепа при краниотомии. Идет в комплекте с наконечником краниотома, который присоединяется к микромотору консоли – 1 шт. 4) Лезвие/ краниальное (одноразовое) - Комплектующее к хирургическому силовому оборудованию, предназначен для резки костей черепа во время краниотомии, фиксируется к интрадьюсеру,наконечнику краниотома и микромотору консоли. Дизайн – 4 лезвия, для более легкой резки костей черепа – 30 шт. 5) Наконечник (краниотома) - Комплектующее к хирургическому силовому оборудованию, предназначен для фиксации индрадьюсера и лезвия краниального при резке костей черепа во время краниотомии, фиксируется к микромотору консоли. Дизайн – круглой цилиндрической формы с углублениями для более плотной фиксации и предотвращения скольжения при использовании. Максимальный внешний диаметр φ20 мм, длина: 126 мм, Вес: 0,145 кг, Макс. скорость: 40000 об / мин. Является расходным материалом хирургического силового оборудования – 1 шт. | комплект | 1 | 4000000 | 4000000 | аванс 0 % | ГКП на ПХВ "Сайрамскаяцентральная районная больница" | до склада заказчика | 60 дней с момента подписание договора
| ИТОГО: |  |  |  |  | 12800000
| Главный врач |  | Идрисов К.С.
| Зам. главный врача по леч проф работе |  | Ирсалиев Н.Р.
| Главный бухгалтер |  | Усманов У.К.
| Главный экономист |  | Кулахметов М.М.
| Провизор |  | Галиев А.Э.